## MRS
CHECKS MRS | MRS sous-tâche
éteindre l'ordinateur du scanner (d'abord sur l'ordinateur puis en appuyant sur le bouton)
redémarrer l'ordinateur du scanner après quelques minutes
aller dans le menu et ouvrir une session meduser pour pouvoir accéder à certains dossiers
installer l'antenne NOVA 2 + brancher poire urgence et les plugs dans l'ordre
vérifier que le scanner n'a pas de message d'erreur à ce stage => sinon débrancher-rebrancher les plugs => tjr pas ok redémarrer
vérifier que tout le monde n'a rien de métallique avant de rentrer dans le scanner (si pas fait avant)
préparer l'installation du sujet (tapis sous sujet, pads pour les jambes et les lombaires)
demander âge + poids du sujet et l'enregistrer sur la console (si sait pas demander de se peser sur la balance)
donner boules quiès au sujet
placer le pad et la charlotte sur la tête du sujet (attention à bien choper l'insula et dmPFC)
installer le sujet dans l'antenne à l'aide des pads sur les côtés de la tête
donner poire d'arrêt d'urgence dans la main
pousser le sujet dans le scanner doucement et vérifier que tout va bien
scan anatomique
localizer
scan anatomique
MRS
calibration: obtenir voltage à utiliser pour la suite dans le voxel d'intérêt | définir ref amplitude 200V (dans System - Adjustments)
aller dans 3D image, reslice le cerveau pour placer le voxel d'intérêt
retourner dans l'écran principal (Exam) et loader anat 1) mp2rage issu de l'anat 2) image resliced 1, 3) image resliced 2
définir taille du voxel d'intérêt (20mm iso) dans XXX
placer voxel pour 1ère zone d'intérêt
fastmap: | clic droit Cal - "copy parameter - Adjust volume"
récupérer le voltage issu de la calibration (dernière ligne de New_voltage.txt) et modifier la valeur dans "System-Adjustments". Ne PAS dépasser 230V de préférence
modifier position du voxel d'intérêt (carré vert) dans "Routine" en fonction des coordonnées du carré jaune utiliser en calibration (visible en double-cliquant sur la séquence utilisée en calibration) Attention R/L, A/P et F/H bien inverser le signe
linewidth: | clic droit fastmap - "copy parameter - Adjust volume"
récupérer le voltage issu de la calibration (dernière ligne de New_voltage.txt) et modifier la valeur dans "System-Adjustments". Ne PAS dépasser 230V de préférence
lancer ShimSettingsUpdateFB.exe (dans c:\MedCom\MriCustomer \Research\ShimSettingsUpdateFB_VB17\Release) dans un terminal cmd.exe pour remplacer les valeurs de shim
special: acquisition des "averages" sur la première zone d'intérêt (AI?) pour vérifier la qualité du spectre | ouvrir linewidth (dans XXX) et ajuster valeurs avec souris pour améliorer un peu le spectre
clic droit linewidth - "copy parameter - Adjust volume"
modifier position du voxel d'intérêt (carré vert) dans "Routine" en fonction des coordonnées du carré jaune utiliser en calibration (visible en double-cliquant sur la séquence utilisée en calibration) Attention R/L, A/P et F/H bien inverser le signe
placer bandes OVS (suppression des lipides) autour du voxel d'intérêt
copier Shim values issues du fichier fastmapFB.log (dernière ligne) en démarrant par A11
special bis: vraie mesure sur la première zone d'intérêt | ouvrir le résultat précédent pour voir la qualité des images
copier-coller la ligne précédente (pour garder les mêmes paramètres)
preparation scans = 4 (0 précédemment normalement) dans Sequence - Common
augmenter le nombre d'averages pour la mesure principale (n = XXX) dans Contrast-Measurement
special ter = water suppression: mesurer le signal parasite lié à l'eau pour le supprimer des données | copier-coller la séquence précédente pour garder les mêmes valeurs
5 modifications à faire:
1) retirer "water suppression" (dans Contrast: Water suppr.)
2) measurement = 1 (dans Contrast)
3) delta frequency = 0 (dans Sequence - Common)
4) décocher With Additional WS (dans Sequence - Special)
5) retirer toutes les bandes OVS (dans Geometry - Sat.region appuyer sur - jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus)
répéter les étapes précédentes sur la 2e zone d'intérêt (dACC?)
récupérer les données MRS depuis le serveur

## IRMf
CHECKS IRMf | done?
INSTALLATION
éteindre l'ordinateur du scanner (d'abord sur l'ordinateur puis en appuyant sur le bouton)
redémarrer l'ordinateur du scanner après quelques minutes
installer et brancher l'écran dans la salle du scanner
allumer ordinateur d'acquisition des données comportementales
check display écran avec PTB ok (lancer un script)
appareil pour boutons + câble à récupérer dans armoire et brancher
brancher câble des boutons (salle hélium) sur l'appareil des boutons
vérifier boutons marchent bien (tester les 4)
brancher le grip (sur prise + sur l'ordi d'acquisition + appuyer sur bouton ON)
installer l'antenne IRMf (NOVA2)
donner les boules quiès au sujet
préparer les capteurs physiologiques (ceinture + oxymètre + capteurs bluetooth associés) et les branchements associés
installer le sujet
lancer scan anatomique
débrancher les TTL (pour éviter de chauffer et de recevoir boutons dans le script)
lancer le localizer
anatomie (mp2rage)
lancer la calibration comportementale DANS le scanner (session 0 Ep et Em)
rebrancher les TTL!!!!
lancer les scans fontionnels
lancer enregistrement capteurs physio pour run 1
lancer run 1 (Ep/Em) comportement: calibrer max à nouveau puis lancer IRMf quand le script le demande
stopper run 1 IRMf quand le script dit que c'est bon
attendre la mesure de perf max
stopper mesure capteurs physio
relancer le script pour le run suivant 4 fois (2 Ep et 2 Em en alternance)
Gre-field map final pour les inhomogénéités de champ
sortir le sujet
prévenir le sujet que l'expérience est terminée et qu'on va le sortir
sortir doucement le sujet du scanner
retirer les différents capteurs (grip, boutons, poire urgence, capteurs physio)
laver avec une lingette les différents capteurs, l'antenne, etc.
retirer l'antenne NOVA2
accompagner le sujet à l'extérieur du scanner
récupérer les données comportementales + IRMf

## instructions sujet
timeline | tâche à effectuer | instructions à donner | done?
arrivée au point santé | Donner consentement à signer + formulaire point santé + formulaire CIBM
(re)vérifier conformité avec CIBM (IRM) + avec Point Santé (covid)
| expliquer l'expérience globalement (sans rentrer dans les détails) | "L'expérience va d'abord impliquer d'effectuer un prélèvement sanguin puis d'aller au scanner pour la suite. Nous avons besoin que vous signiez les formulaires suivants pour pouvoir passer à la suite de l'expérience."
| expliquer en quoi va consister le début au point santé | On va vous emmener auprès d'infirmières professionnelles qui vont effectuer un prélèvement sanguin. Elles ne vont prendre qu'une quantité infime (5mL).
déplacement du point santé vers le scanner | emmener au scanner
instructions au scanner | proposer participant d'aller aux toilettes avant le scan
| prélèvement salivaire | expliquer que plusieurs prélèvements seront effectués (x4) et comment faire le prélèvement
| préparer le sujet à la MRS | retirer tout objet métallique
installer boules quies + pad + charlotte
instructions sortie du scanner | proposer toilettes/pause espace café/sortir dehors (attention NE SURTOUT PAS DONNER DE CAFE ou autre excitant ou la spectro n'aura plus aucun sens) ~10-15 minutes de pause (timing à surveiller)
ramener le participant au scanner/la salle d'expérimentation
instructions entraînement | expliquer entraînement et la tâche dans sa globalité | instructions à détailler pour tâche grip
instructions à détailler pour tâche mentale
prélèvement salivaire
instructions entrée IRMf | demander niveau de fatigue entre 1 et 10
expliquer déroulé (10min anatomique puis tâche comportementale alternance physique/mentale)
donner boules quiès
poser capteurs physio
poser boutons réponse
poser grip
poser poire arrêt urgence et expliquer le but
installer le sujet dans l'antenne (le plus haut possible)
proposer couverture si le sujet pense avoir froid
check régulièrement que le sujet va bien
sortie participant du scanner | laisser un peu de temps pour récupérer
prélèvement salivaire
raccompagner à l'extérieur (et débriefer?) | peut-être avoir quelques questions de débrief à ce niveau?
Entre 1 et 10 niveau de fatigue?